**中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心）超低温冰箱采购项目**

**询价文件**

根据采购相关规定，中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心，以下简称采购方）对下列项目进行询价采购，现就有关事项公告如下：

**一、项目概况**

1.项目名称：中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心）超低温冰箱采购项目

2.采购编号：JYSXJ2024008。

3.项目预算：8.5万元。

4.项目采购内容：技术指标/服务相关要求见附件。

5.交付地点：上海市黄浦区。

**二、供应商资格要求**

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且无行贿犯罪行为。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一分包的投标活动。

6.凡受托为采购本次项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加所涉相应分包、转包的投标。

7.本项目不接受联合体投标，不接受分包。

8.具备法律、行政法规规定的其他相关条件。

**三、响应文件要求**

1. 文件内容，需包括下列内容：

（1）报价一览表（报价货币计量单位为人民币，含分项报价和总报价）。

（2）法定代表人授权委托书。

（3）年审合格的《企业法人营业执照》（复印件），如三证合一，应具备统一社会信用代码。

（4）上一年度财务状况报告（经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明）。

（5）技术、商务及售后服务条款偏离表。

（5）售后服务承诺书。

（6）项目实施方案（如适用）包括对项目的理解、工作要点及具体的项目组织实施方案等；投标方出具的质量保证及服务承诺。

（7）其他资质证明文件。

（8）廉政承诺书。

（9）信用中国证明，未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商证明材料。

（10）供应商认为需要提供的其它资料（内容不限于采购方要求）。

2. 相关要求

（1）按询价公告相关文件的要求提供报价文件，并保证提供的全部资料的真实性。

（2）响应文件应以中文书写,均须加盖单位公章。

（3）响应文件使用A4纸装订，**提供1份正本和2份副本。**若正本和副本不符的，以正本为准。

（4）响应文件须胶装并密封，未按要求胶装并密封的响应文件，将可导致其响应被拒绝。

（5）本项目只接受一次报价。

**四、文件递交时间及地点**

有意参加的合格供应商请于2024年11月21日12:00前响应文件递交到上海市黄浦区瑞金二路207号一号楼205室，逾期递交采购方将不予接收。

**五、评审时间、地点**

时间：2024年11月21日下午13:30（北京时间）。

地点：同上一条款的文件递交地点，如有变动将另行通知。

**六、采购方联系方式**

单位：中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心）

地址：上海市黄浦区瑞金二路207号

联系人：鲍女士 李先生 电话：021-64377008\*1205

**七、相关附件（供参考）**

**附件一：**

**报价明细表（服务类）**

供应商名称：

项目编号： 单位：元

|  |
| --- |
|  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）本表格可以根据实际情况自拟。

供应商： （单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

**附件二：法定代表人的授权委托书**

**法定代表人资格证明书（格式）**

致 （招标人） ：

兹证明 （姓名），性别 年龄 身份证号码 现任我单位 职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

公司注册号码： 单位类型：

经营范围：

投标人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证正反面复印件） |

**法定代表人授权委托书（格式）**

致 （招标人） ：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名）全权代表我公司参与＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、编号）的投标活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。  
　　受委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿性别：＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿＿＿＿＿

工作部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 本授权书有效期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

授权公司：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖 章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

被授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人（身份证正反面复印件） |

**附件三、技术、商务响应文件**

**技术参数偏离表(格式)**

投标方名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标方代表签字：

公章：

**附件四、廉政承诺书**

**投 标 人 廉 政 承 诺 书**

本投标人在参加中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所

项目投标过程中，承诺如下：

1.严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规章的要求，遵循公平竞争、诚实信用原则，参与项目投标。

2.不以不正当手段诋毁、排斥其他供应商；不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构及其他投标人行贿，串通搞假投标、陪标、围标、串标。

4.不向评委行贿，以不正当手段谋取中标、成交。

5.不向招投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观、公正、监管的活动。

6.不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如若发生上述问题，本投标人自愿接受不良行为记录，三年内取消参加中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所任何招标采购项目的投标活动，并承担中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所向业内进行通报的后果。

承诺单位： (盖章)

法定代表人：

本投标项目责任人（签名）：

年  月  日

**附件五、主要技术参数/服务内容**

**货物技术需求文件**

**一、设备名称/数量：**超低温冰箱1台

**二、设备用途与组成：**

用于实验室样本、试剂保存

**技术要求：（请标注核心指标）**

1 超低温冰箱

内部容积：不小于 549升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 400 个

压缩机: 标配2台专利的进口高效变频压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保

压缩机运行状态可自动调节：设备启动或取放样品时，压缩机将高速运行以尽快降温到设定温度；当达到设定温度时，压缩机进入低速低功率持续运行模式，确保箱体内温度均一性≤±3℃

温度设置-80℃时，标准模式下每天耗电量不高于8度

运行安静，噪音不高于48分贝

新型制冷系统：钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能;感应钎焊工艺可减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性

工作温度:-50℃∽-86℃

工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动

Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

两种制冷模式选择,标准模式可提供极佳的温度控制并可节省高达25%的能耗（与高性能模式相比）

箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；标配镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀，可选不锈钢内壁,保持冷的能力更强；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重达73.4Kg

整机内置10个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、二级压缩机温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度以及冷凝器出液管温度等，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的快速判断。

电源开关位于外门控制面板上，便于开启

工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失

外部尺寸(mm)（ H x D x W）：1981 x 955 x 719 mm

具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于267 分钟

压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 17 分钟

创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度

创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果

7英寸电容式大触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数，灵敏度高，即使戴手套也可以操作

内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制

内置数据存储系统，可存储长达15 年的温度和事件日志，便于查看分析，并可通过USB接口下载。具有运行报告导出功能，导出格式为PDF。

控制面板显示数据和图表可以手动缩放，便于分析查看

智能化控制面板，具有普通操作模式和安全操作模式。安全操作模式可设定多达三级管理权限

具有 UI 防护设计，可以有效防止清洁和消毒时液体进入，损坏控制器

符合人体工程学的单手操作门把手，抗菌耐腐蚀，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

可选密码感应门禁系统：冰箱可自动记录开门的人员、时间以及箱门处于打开状态的持续时间，增强安全性，便于管理

控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数

标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口

超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.

重型脚轮，方便移动和固定冰箱

冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

整机零部件5年保修

符合多项权威认证：CE 认证、ISO认证

**四、配置要求：**

超低温冰箱1台

**五、技术服务：**

免费现场安装调试,到货后免费培训。

供应商在上海有多名专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期 1 年；在保修期外，为仪器提供长期维修服务。

维修响应时间一般情况≤8小时，到现场时间48小时内。

**六、交货地点:**中国疾控中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心），上海市黄浦区瑞金二路207号

交货时间:合同签订后30天内。